……………………………………………..

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dostawa kamery iCCD do zastosowań spektroskopowych 1 szt.

Nazwa postępowania: Dostawa aparatury dla potrzeb projektu badawczego pn. „The fourth generation of OLED emitters, how to tailor, optimise and control hyperfluorescence” realizowanego przez Katedrę Fizyki Molekularnej ze środków Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Oferowana aparatura:

| Model /typ oferowanej aparatury1 Model/type of equipment offered1 |  |
| --- | --- |
| Nazwa Producenta oferowanej aparatury1 Manufacturer's name of the offered equipment1 |  |

PARAMETRY WYMAGANE NIEPUNKTOWANE

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane1,2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Minimalna rozdzielczość detektora CCD - 1360x1024 Minimal resolution of CCD detector - 1360x1024 |  |
| 2 | Regulowany czas ekspozycji od maksymalnie 0.5ns do co najmniej 50s Adjustable exposure time from at least 0.5ns to up to at least 50s |  |
| 3 | Regulowany czas opóźnienia od maksymalnie 0.1ns do co najmniej 50s Adjustable delay time from at least 0.1ns to up to at least 50s |  |
| 4 | Minimalny czas opóźnienia między wielokrotną ekspozycją – 500ns Minimal dead time between multiple exposure – 500ns |  |
| 5 | Co najmniej 12 bitowy zakres dynamiczny At least 12 bit dynamic range |  |
| 6 | F/0.8 soczewka sprzęzona F/0.8 coupling lens |  |
| 7 | Przetwornik obrazu co najmniej 18 mm At least 18 mm image intensifier |  |
| 8 | Luminofor typu P43 P43 phosphor screen |  |
| 9 | Jednostopniowa płytka mikrokanalikowa (MCP) Single stage Micro Channel Plate (MCP) |  |
| 10 | Kontrola kamery automatyczna z wbudowanym interfejsem USB Automatic control of the camera through USB interface |  |
| 11 | Urządzenie kontrolowane komputerowo. Praca w systemie Windows 10. Oprogramowanie dostarczane wraz z systemem do sterowania pracą kamery. Computer controlled device. Software work under Windows 10. Software supplied with the camera control system. |  |
| 12 | Wejście / wyjście zewnętrzego wyzwalacza oraz zewnętrznej kontroli bramki External trigger input/output and external gate control |  |
| 13 | Zakres absorpcji światła kamery w zakresie od maksimum 400 nm do minimum 900 nm Light absorption range of the camera from maximum 400 nm to minimum 900 nm. |  |
| 14 | Okres gwarancji min. 12 miesięcy liczony w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag Warranty period min. 12 months counted in months from the date of signing the acceptance protocol without comments. |  |

- Należy wpisać: model lub typ oferowanej aparatury, nazwa Producenta oferowanej aparatury, rok produkcji

Please enter: model or type of the offered equipment, name of the Manufacturer of the offered equipment, year of production

- Należy wpisać TAK potwierdzając opisane przez Zamawiającego parametry wymagane niepunktowane  (np. TAK/NIE, TAK/NIE, TAK ) albo NIE w celu nie potwierdzenia opisanych przez Zamawiającego parametrów wymaganych (np. TAK/NIE, TAK/NIE, NIE). Wykonawca może również w inny sposób potwierdzić posiadanie przez oferowaną aparaturę parametrów wymaganych niepunktowanych . Potwierdzenie musi być dokonane w sposób czytelny, jednoznaczny.

Enter YES to confirm the required non-scored parameters described by the Ordering Party (e.g. YES/NO, YES/NO, YES) or NO in order not to confirm the required non-scored parameters described by the Ordering Party (e.g. YES/NO, YES/NO, NO) . The Contractor may also confirm in another way that the offered equipment has the required non-scored parameters. The confirmation must be made in a legible and unambiguous manner.

…………………………….                                         …………………....................................................

(Data)                                                                                    (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy)