SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawa symulatora światła słonecznego

Miejsce dostawy:  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Katedra Fizyki Molekularnej, ul. Żeromskiego 116, 90-543 Łódź, budynek A27

- OFEROWANA APARATURA

| Model /typ oferowanej drobnej aparatury1 |  |
| --- | --- |
| Nazwa Producenta oferowanej drobnej aparatury1 |  |

- PARAMETRY WYMAGANE NIEPUNKTOWANE

| Lp. | Wyszczególnienie | Parametry wymagane | Parametry oferowane2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Symulator światła słonecznego | Oświetlana powierzchnia pracy nie mniejsza niż 50x50 mm | TAK/NIE2 |
|  |  | Możliwość zmiany kierunku emisji promieniowania o 180o | TAK/NIE2 |
|  |  | Moc promieniowania w zakresie 1000-1500 W/m2 dla widma AM1.5G | TAK/NIE2 |
|  |  | Klasa jakości widma promieniowania AM1.5G minimum A według IEC 60904-9:2020 w zakresie 300-1200 nm | TAK/NIE2 |
|  |  | Niejednorodność mocy promieniowania klasy minimum A według IEC 60904-9:2020, odchylenie mocy promieniowania na oświetlanej powierzchni roboczej poniżej 2% | TAK/NIE2 |
|  |  | Stabilność mocy promieniowania klasy minimum A według IEC 60904-9:2020, odchylenie mocy promieniowania w czasie poniżej 2% | TAK/NIE2 |
|  |  | Możliwość sterowania przesłoną odcinającą emisję promieniowania (ang. shutter) | TAK/NIE2 |
|  |  | Aktywny system chłodzenia lampy | TAK/NIE2 |
|  |  | Monitor czasu pracy lampy | TAK/NIE2 |
|  |  | Zasilanie sieciowe (230 V/50-60 Hz) | TAK/NIE2 |
| 2 | Kable oraz konektory | Wszystkie niezbędne do pracy całego układu | TAK/NIE2 |
| 3 | Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi w języku angielskim, w wersji papierowej i/lub elektronicznej | TAK/NIE2 |
| 4 | Uruchomienie | Uruchomienie symulatora, sprawdzenie poprawności działania, pomiar widma lampy symulatora | TAK/NIE2 |

- PARAMETRY DODATKOWO PUNKTOWANE W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT

- Parametry techniczne (P)

| Oznaczenie i opis parametru |  | Parametr oceniany | Parametr oferowany3 | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Możliwość opóźnionego wyłączenia systemu chłodzenia po wyłączeniu zasilania lampy | NIE | TAK/NIE3 | 0 pkt |
|  |  | TAK |  | 15 pkt |
| P2 | Możliwość regulacji mocy promieniowania w zakresie 10-1000 W/m2 z dokładnością do 1% | NIE | TAK/NIE3 | 0 pkt |
|  |  | TAK |  | 10 pkt |
| P3 | Możliwość zmiany kierunku emisji promieniowania o 90o | NIE | TAK/NIE3 | 0 pkt |
|  |  | TAK |  | 10 pkt |

- Okres gwarancji (G)

| Opis parametru | Parametr oceniany | Parametr oferowany5 | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Okres gwarancji liczony w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru bez usterek | 12 miesięcy | ……. miesięcy5 | 0 pkt |
|  | 18 miesięcy |  | 2 pkt |
|  | 24 miesiące |  | 5 pkt |

Parametry wymagane

- Należy wpisać: model lub typ oferowanej drobnej aparatury, nazwę Producenta oferowanej drobnej aparatury

- Należy wpisać:

- TAK potwierdzając opisane przez Zamawiającego parametry wymagane niepunktowane  (np. TAK/NIE, TAK/NIE, TAK ) albo NIE w celu nie potwierdzenia opisanych przez Zamawiającego parametrów wymaganych niepunktowanych (np. TAK/NIE, TAK/NIE, NIE). Wykonawca może również w inny sposób potwierdzić posiadanie przez oferowaną drobną aparaturę parametrów wymaganych niepunktowanych. Potwierdzenie musi być dokonane w sposób czytelny, jednoznaczny.

albo

- należy wpisać konkretną wielkość oferowanego parametru dodatkowo punktowanego aparatury

Parametry dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert

Parametry techniczne

- Należy wpisać:

- TAK potwierdzając opisany przez Zamawiającego parametry dodatkowo punktowany  (np. TAK/NIE, TAK/NIE, TAK ) albo NIE w celu nie potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego parametru dodatkowo punktowanego (np. TAK/NIE, TAK/NIE, NIE). Wykonawca może również w inny sposób potwierdzić posiadanie przez oferowaną drobną aparaturę parametru dodatkowo punktowanego. Potwierdzenie musi być dokonane w sposób czytelny, jednoznaczny

Okres gwarancji

- Należy wpisać jeden w wymienionych okresów gwarancji w pełnych miesiącach:. 12 miesięcy albo 18 miesięcy albo 24 miesiące

W przypadku wpisania przez Wykonawcę innego okresu gwarancji niż określone powyżej, Zamawiający do oceny ofert  przyjmie wymagany minimalny okres gwarancji tj. 12 miesięcy i wówczas Wykonawca otrzyma 0 pkt 
z poniższym zastrzeżeniem:

- w przypadku wpisania okresu gwarancji krótszego niż minimalny wymagany tj. 12 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę.

- w przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji niż maksymalny tj. 24 miesiące, Wykonawca otrzyma 
5 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy: ………………………………………..

Podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy: ……………………………………………………

- (Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty)